## Instrukcja obsługi LABFORS

# Objaśnienia dotyczą rysunku z strony 1

# A = Wyświetlacz                                                 Q = Podłączenie płaszcza wodnego

# B = Klawiatura                                                    R = Podłączenie zasilania wody

# C = Gniazdo portu RS232                                  S = Zawór regulacji wody chłodzącej

# D = Gniazdo karty pamięci                                 T = Podłączenie płaszcza wodnego

# E = Pompy perystaltyczne                                  U = Taca na reaktor

# F = Przycisk ręcznego sterowania pompami.     V = Silnik napędu mieszadła

# G = Przewód czujnika temperatury Pt100          W = Zaślepki portów

# H = Przewód Elektrody pH                                 X = Mocowanie górnej pokrywy

# I = Przewód elektrody pO2                                 Z = Wałek napędowy

# K = Przegrody do zawirowań                              1 = Górna pokrywa

# L = Wlot powietrza                                              2 = Otwór przelewowy z płaszcza

# M =  Wskaźnik działania podzespołów               3 = Płaszcz

# N = Regulacja przepływu powietrza                   4 = Skrzydła mieszadła

# O = Wylot wody do chłodnicy zwrotnej               5 = Napowietrzacz

# P = Zawór regulacji wody do chłodnicy

# W związku z modyfikacją i usprawnianiem naszych produktów dostarczony do Was fermentor może się nieco różnić od opisanego w poniższej instrukcji obsługi.

# SPIS TREŚCI

# CZĘŚĆ  1

# 1. Wstępne czynności

# 1.1  Sprawdzenie połączeń

# 1.2  Zasady bezpieczeństwa

# 2.  Przygotowanie

# 2.1  Reaktor

# 2.2  PCU* Wstępne czynności

# 2.3  Przed napełnieniem reaktora

# Kalibracja elektrody PH

# Dalsze przygotowania

# 2.4  Naczynia z odczynnikami i pożywkami.

# 3.  Ustawienia przed sterylizacją

# Sposób ustawienia parametrów i zakresów alarmów

# Załączanie i wyłączanie parametrów

# 4.  Sterylizacja

# Reaktor

# Urządzenie do podawania próbki

# Naczynia z odczynnikami

# 5.  W trakcie fermentacji

# 5.1  Zmiana ustawionych parametrów

# 5.2  Zmiana linii dopływu odczynników

# 5.3  Kalibracja elektrody pO2

# 5.4  Sterylne pobieranie próbek

# 5.5  Pompa pożywki

# 5.6  Wyjście chłodnicy zwrotnej

# 5.7  Zaszczepienie

# 5.8  Inne opcje w trakcie fermentacji

# 5.9  Zakończenie fermentacji

# 5.10  Przygotowania do czyszczenia

# 6.0  Struktura menu głównego

# Menu fermentora

# Menu parametrów

# Menu drukarki i komunikacji

# Menu opcjonalnego osprzętu

# Hasło

# Kopiowanie karty pamięci

# 6.1  Struktura menu fermentora

# Strona startu

# Strona wyboru parametrów

# Strona konfiguracji fermentora

# Strona ustawiania pomp i przepływów

# Strona edycji PROFILU

# Strona sterowania PROFILU

# Strona przeglądu fermentora

# Strona czasu pracy pomp

# Strona alarmów

# Strona określenia sterowania pO2

# 6.2  Właściwości menu parametrów

# Strona parametrów

# Strona Kalibracji

# Strona ustawienia PID

# Strona Sterowników

# Strona ogólnej kalibracji

# 7.    Dodatkowe wyposażenie fermentora

# 7.1  Dodatkowa jednostka podstawowa

# 7.2  Strona analogowego wejścia / wyjścia

# 7.3  System małych reaktorów

# 7.4  Komórki Labforsa wyposażone w system mieszania gazów

# CZĘŚĆ 2

# 1. Ustawienie i instalacja

# 1.1  Dostawa

# Transport, opakowanie , rozpakowanie i sprawdzenie.

# 1.2  Uruchomienie

# Lokalizacja i przygotowania do uruchomienia

# 1.3  Podłączenia mediów

# Energia elektryczna, woda, ścieki, powietrze

# 1.4  Podłączenie portu szeregowego RS232

# Konfiguracja , połączenie do oprogramowania IRIS

# 1.5  Karta pamięci

# 2.  Obsługa techniczna

# Obsługa, rutynowa praca, uszczelnienia mechaniczne,elektrody,

# Odporność chemiczna.

# 3.  Wyszukiwanie uszkodzeń.

# 4.  Materiały biegowe, drobne części

# 5.  Inne informacje

# 6.  Załączniki

# 6.1  Średnice rurek i przepływy w pompkach Labforsa

# 6.2  Wykresy przepływów

# CZĘŚĆ  1

# 1. Wstępne czynności

# 1.1  Sprawdzenie połączeń

# Podłączenia mediów znajdują się z lewej strony                  Sprawdź czy zasilanie wodą

# W dolnej części podłączenie wody (O)                                  i powietrzem jest dostępne

# W środkowej części podłączenie powietrza (L)                     oraz czy media te są odpo-

# Gniazdo do przewodu grzałki reaktora                                   wiedniej jakości i ciśnienia

# Z prawej strony

# Gniazdo sieciowe (220V 50HZ) i wyłącznik główny

# Wyjście  powietrza do napowietrzania reaktora

# Wyjście wody do chłodzenia

# 1.2  Zasady bezpieczeństwa

# O ile bieżąca fermentacja nie została zatrzymana z poziomu Start/Stop menu a tylko

# przez wyłączenie wyłącznikiem głównym, ponowne włączenie zasilania będzie

# potraktowane jako przerwa w zasilaniu i wszelkie warunki pracy będą po ponownym

# załączeniu zasilania przywrócone na zasadzie restartu. Wynika z tego że mieszadło i

# pompy odczynników zaczną pracować a grozi to skaleczeniami lub oparzeniami

# (kwasem, zasadą) . W związku z tym nigdy nie zatrzymuj fermentora wyłącznikiem

# W trakcie przygotowania pracy: upewnij się że rurki odczynników są wyjęte z

# pompek oraz nigdy nie dotykaj silnika kiedy zasilanie jest   włączone .

# głównym !!!.

# Jeżeli fermentacja nie zakończyła się zgodnie z prawidłową procedurą sprawdź czy

# komunikat Fermenter Status OK. jest obecny.

# 2.  Przygotowanie

# 2.1  Reaktor

# Przed rozpoczęciem nowej fermentacji podstawową czynnością

# jest oczyszczenie i sprawdzenie reaktora, połączeń oraz wszystkich

# urządzeń pomocniczych przed i po oczyszczeniu aby zapobiec

# wszelkim uszkodzeniom.

# Należy pamiętać o sprawdzeniu funkcji wszystkich sond oraz o fakcie że elektroda

# pO2 wymaga około 2-6 godzin polaryzacji przed pomiarami. Sprawdź elektrody

# Uszczelnienia otworów reaktora są wykonane z wykorzystaniem O-ringów są one

# umieszczone zazwyczaj w zaślepieniach portów, mocowaniach elektrod itp.

# Przed montażem należy się upewnić że nie są uszkodzone i delikatnie przesmarować

# smarem silikonowym.

# Następujące części mogą być zdemontowane do czyszczenia:

# Przegrody do wytwarzania zawirowań

# Napowietrzacz

# Wałek mieszadła

# Zaślepki portów, elektrody, czujnik temperatury i chłodnica zwrotna.

# Uszczelnienie mieszadła – po oczyszczeniu reaktora upewnij się że jest widoczna

# ciecz w silikonowej rurce u nasady mocowania mieszadła, jeżeli jej brak, uzupełnij

# gliceryną po zdjęciu jednego końca rurki aż do przelania z drugiej strony.

# UWAGA !!

# Nigdy nie pracuj z suchym uszczelnieniem grozi to jego uszkodzeniem.

# Elektroda pH musi być skalibrowana przed instalacją.

# Ze względów bezpieczeństwa reaktor nie może pracować pod ciśnieniem i

# żadna z jego części nie może być zamknięta hermetycznie.

# 2.2  PCU* Wstępne czynności   str 8

# Załącz wyłącznik sieciowy. Blok programowalnego sterownika (PCU) przechodzi

# wtedy auto - diagnostykę „self-TEST”  i wyświetla po koleji sprawdzane moduły z

# napisem „PASS” . Jeżeli przy którymkolwiek z modułów będzie wyświetlony napis

# „FAIL” należy wyłączyć zasilanie i po kilku sekundach włączyć ponownie.

# ekran ma własność automatycznego wygaszania po 20 minutach o ile nie został

# naciśnięty żaden przycisk, naciśnięcie dowolnego przycisku przywraca obraz na

# ekranie.

# Znaczenia przycisków:

# Esc                              Wyjście z menu bez zmiany parametru

# Strzałka w górę/dół      Zmiana pozycji kursora.

# Menu                            Zatwierdza zmianę i przenosi do głównego menu lub ekranu

# „LONG VIEW” o ile fermentor nie zakończył fermentacji.

# Cyfry i pkt dziesiętny    Wprowadza wartości numeryczne

# +/-                                 Zmienia funkcję (włącz, wyłącz, auto i tp)

# Enter                             Zatwierdza zmianę i opuszcza menu

# 2.3  Przed napełnieniem reaktora                                         str 9

# Kalibracja elektrody pH

# Main menu                              (2)

# Parameter  selection               (3)

# Parameter menu  pH               (2)

# Calibrate                                   kursor na „High Ref” i po wprowadzeniu pH buforu

# wzorcowego (7) zanurzamy w nim elektrodę i po

# stabilizacji odczytu naciskamy  "Enter”

# kursor na „Low Ref” i po wprowadzeniu pH buforu

# wzorcowego (4,1)  zanurzamy w nim elektrodę i po

# stabilizacji odczytu naciskamy  "Enter”

# Wartości „Slope” i „Offset” zostają automatycznie

# obliczone.

# Kalibracja elektrody pO2

# Analogicznie przeprowadzamy kalibrację elektrody pO2 przez wybranie  z

# Parameter Selection                  (4)

# Parameter menu pO2                (2)

# Calibrate                                     kursor na „0%” i elektrodę zanurzamy w wodzie

# przedmuchanej czystym azotem, po stabilizacji

# odczytu wciskamy „Enter”

# po sterylizacji ,przed zaszczepieniem ustawiamy

# kursor na „100%” i przedmuchujemy powietrze do

# uzyskania maksymalnej wartości odczytu „High

# Reading”  po czym naciskamy „Enter”

# Dalsze przygotowania

# Zdemontuj grzałkę reaktora

# Przed założeniem górnej płyty upewnij się że uszczelka reaktora jest

# dokładnie  ułożona w rowku kołnierza pokrywy.

# Wszystkie uszczelki powinny być sprawdzone na zużycie i lekko

# przesmarowane silikonowym smarem.

# dodatkowo dla późniejszego dodawania „zaszczepienia” , i odczynników

# korygujących odpowiednie porty powinny być zaopatrzone w zatyczki z

# otworem oraz membrany..

# (1) Ułóż membranę w otworze portu

# (2) Wkręć zatyczkę z otworem

# (3) Wkręć w otwór zaślepkę.

# 2.4  Naczynia z odczynnikami i pożywkami.

# Sterylizacje naczyń z odczynnikami(pożywką) przeprowadza się w

# autoklawie, jako regułę stosuje się szkło borosilikatowe.

# Górna pokrywka butelki powinna być zaopatrzona w grubą rurkę oraz

# układ zapewniający wyrównanie ciśnienia.

# Przed sterylizacja zaopatrz butelki w igły wyrównujące ciśnienie poprzez

# sterylizowalny jednorazowy filtr.

# Rurki do pompowania reagentów powinny być przycięte na rozmiar

# zapewniający połączenie od zasobnika poprzez pompę do portu reaktora

# jednym końcem podłączone do rurki w butelce drugi koniec podłączony do

# igły inokulacyjnej i zamknięty za pomocą odpowiedniego zacisku.

# Butelki mogą być umieszczone w ich uchwytach.

# Urządzenie do pobierania próbek przygotowuje się w podobny sposób.

# Wolne igły do wkłuwania w membrany powinny być zawinięte w aluminiową

# folię.

# Sonda przeciw pienieniu powinna być ustawiona na wysokości

# zapewniającej prawidłową pracę nawet przy maksymalnym napowietrzaniu

# i mieszaniu. Z drugiej strony musi być zapewniona dostateczna przestrzeń

# aby piana nie miała kontaktu z pokrywą reaktora.

# 3.  Ustawienia przed sterylizacją

# Sposób ustawienia parametrów i zakresów alarmów        str 12

# Main menu                              (2)

# Parameter  selection               (2)      wybrany parametr Temperatura

# Parameter menu  Temp          (1)      ustawianie punktu pracy

# Kursor na Setpoint                         wstawiamy żądaną temperaturę  34,0

# Kursor na Alarm                             wstawiamy żądaną tolerancje temperatury +/-2

# W ten sam sposób ustawiamy pozostałe parametry.

# Załączanie i wyłączanie parametrów                                    str 14

# Main menu                              (1)

# Fermenter  menu                     (1)      wybrana funkcja Start / Stop

# Kursor na wybrany parametr

# +/- powoduje  zmianę  On/Off         załączenie funcji lub wyłączenie jej

# START FERMENTER załączamy w celu uruchomienia procesu fermentacji.

# 4.  Sterylizacja

# Reaktor

# Standardowy Labfors jest sterylizowany w temperaturze 121 stopni przez minimum

# 30 minut, normalnie 60 minut. Dla reaktorów z płaszczem wodnym powinien on być

# napełniony dla lepszego przenoszenia ciepła i efektywnej sterylizacji. Dla reaktorów

# z grzałką elektryczną musi ona być zdemontowana.

# W trakcie sterylizacji ubywa zazwyczaj około 10% objętości cieczy w związku z

# odparowaniem. Ta objętość powinna być wyrównana poprzez większe

# rozcieńczenie przed sterylizacją lub dodanie dodatkowej ilości wody w trakcie

# zaszczepiania.

# Wyjściowa linia gazu(Chłodnica zwrotna ) jest zakończona filtrem  0,45u

# i drugi koniec filtru jest otwarty.

# Wejściowa linia gazu ( napowietrzenie ) ma założony filtr 0,22u.

# Porty używane do podawania mediów strzykawką mają założone membrany

# Linie do napowietrzania pobierania próbki i dostarczania odczynników są

# zaciśnięte zaciskami (zamknięte)

# Złącza do Pt100, pH i pO2 elektrody są zaślepione kapturkami (folią).

# Wałek napędowy mieszadła jest również osłonięty folią

# Urządzenie do pobierania próbek i butelki z odczynnikami są podłączone do

# reaktora jeżeli będą sterylizowane razem z nim.

# Urządzenie do pobierania próbki

# Urządzenie do pobierania próbki jest sterylizowane zazwyczaj wraz z innym

# osprzętem i reaktorem. Należy pamiętać o dodatkowych butelkach.

# Filtr nałożony na igłę w celu wyrównania ciśnień, wejściowa igła podłączona

# do rurki pobierania próbek na reaktorze silikonowym wężykiem i zaciśnięta.

# Naczynia z odczynnikami

# Napełnione odczynnikami o odpowiednim stężeniu i trwale oznakowane.

# Filtr nałożony na igłę w celu wyrównania ciśnień, wejściowa igła podłączona

# do rurki podawania na reaktorze silikonowym wężykiem i zaciśnięta.

# Lub rurki zaciśnięte i naczynia przygotowane do sterylnego podłączenia do reaktora

# po sterylizacji.

# 4.1 Po sterylizacji

# Po sterylizacji  reaktor musi być pozostawiony do osiągnięcia temperatury

# umożliwiającej przeniesienie go na podstawę fermentora. Może to zająć kilka

# godzin zanim elektrody wewnątrz reaktora osiągną roboczą temperaturę.

# Potrzebny jest również czas na polaryzację elektrody pO2 – około 6 godzin od

# podłączenia jej do fermentora (Najlepiej 12 godzin)

# Regulacja temperatury dla reaktora może być włączona po przeprowadzeniu

# następujących procedur:

# Reaktor umieszczony na podstawie fermentora

# Płytka grzejna owinięta wokół reaktora i zabezpieczona zapinkami.

# Dla reaktora z płaszczem wodnym podłączone wszystkie połączenia wodne.

# Rurki chłodnicy wodnej i chłodzący palec podłączone do dopływu i ścieku zawory

# wodne chłodnicy i chłodzenia otwarte i ustawione na odpowiedni przepływ.

# 5.  W trakcie fermentacji

# 5.1  Zmiana ustawionych parametrów                                        str 16

# Po rozpoczęciu fermentacji na ekranie pokazywane jest ( Long  View ) - Menu

# Na ekranie tym oprócz aktualnych i ustawionych wartości parametrów pokazywane

# Są również wartości „Output” które wskazują z jaką średnią mocą jest sterowany

# dany parametr ( np. grzałka jest sterowana z 10% mocą)

# Z ekranu tego jest możliwa modyfikacja parametrów w następujący sposób:

# Kursor na wybrany parametr                  „Enter”

# Kursor na „Setpoint”                               Ustawić żądaną wartość i „Enter „

# W trakcie fermentacji dowolne parametry mogą być załączane lub wyłączane:

# Str 17

# Main menu                              (1)

# Fermenter  menu                    (3)

# Fermenter                               (3)

# Fermenter  options

# Kursorem wybieramy parametr którego status chcemy zmienić za pomocą „+/-”

# 5.2  Linie dopływu odczynników korygujących

# Połączenia butelek zawierających korygujące odczynniki z fermentorem zależą

# w dużym stopniu od dobrej techniki aseptycznej. Technika stosowana

# wykorzystuje „metodę płomieniową” przy stosowaniu której dobrze jest mieć

# pomocnika.

# Należy usunąć przewody oraz wszystkie łatwopalne materiały z otoczenia portu

# który będzie sterylizowany płomieniem.

# Odkręć zamknięcie portu – dla dodatkowego bezpieczeństwa wylej kilka kropli 70%

# etanolu na membranę wewnątrz portu i przesuń płomień nad otworem.

# Następnie usuń koniec igły z sterylnego zabezpieczenia włóż koniec igły w płomień

# I po przebiciu membrany wkręć igłę w jej gniazdo.

# Przy płomieniowej sterylizacji sondy przeciw pienieniu zwróć uwagę aby nie

# uszkodzić jej teflonowego pokrycia.

# 5.3  Kalibracja elektrody pO2

# Kalibracja punktu zerowego może być wykonana przed sterylizacją ( zalecane –

# ponieważ kalibracja punktu zerowego nie ulega zmianie) bądź po sterylizacji.

# Przed rozpoczęciem kalibracji należy :

# Umocować motor na pokrywie i rozpocząć mieszanie.

# Ustawić parametry na maksymalne wartości używane w trakcie sterylizacji

# Podłączyć rurkę pomiędzy rotametrem a filtrem na wlocie napowietrzacza.

# Ustawić przepływ na maksymalną wartość stosowaną w trakcie fermentacji.

# Zamiast powietrza przepuszczać Azot

# Wejść w menu kalibracji elektrody pO2 – patrz punkt 2.3

# Kursorem wybrać „Low Reading” i po ustabilizowaniu się odczytu  „Enter”

# Następnie kursorem wybrać „High Reading” , podłączyć powietrze zamiast Azotu

# i po stabilizacji odczytu wcisnąć „Enter”

# Ponieważ nasycenie powietrzem zawartości reaktora zależy drastycznie od:

# temperatury, przepływu powietrza, szybkości mieszania i ciśnienia (opcja)

# parametry te muszą być ustawione na maksymslne wartości stosowane w

# trakcie procesu przed wykonaniem kalibracji 100%

# 5.4  Sterylne pobieranie próbek                                                  str 19

# Podłącz strzykawkę z tłokiem wciśniętym do końca do filtru umieszczonego na

# igle w butelce do pobierania próbek.

# Odblokuj zacisk na rurce pomiędzy butelką do pobierania próbek a rurką na

# reaktorze zassij strzykawką aż mała ilość próbki pokaże się w butelce.

# Odrzuć tą pierwszą próbkę i wymień butelkę stosując płomień do aseptycznej

# operacji.

# Teraz zaciągnij wymaganą objętość próbki.

# Wciśnij tłok strzykawki aby zawrócić resztę próbki z rurki do reaktora.

# Zabezpiecz butelkę stosując zasady aseptyki.

# Wymień butelkę na nową i zaciśnij rurkę do zamknięcia.

# Butelka do pobierania próbek może być również stosowana do zaszczepiania

# jeżeli igłę wciśniemy do dna butelki .

# 5.5  Pompa pożywki                                                                     str 20

# Jest to czwarta z kolei pompka po pompkach kwasu, zasady i środka przeciw

# pienieniu.

# Każda z nich może być stosowana do tego celu pod warunkiem ustawienia jej

# w trybie „ON” zamiast „Auto”

# Przy zastosowaniu rurki o średnicy wewnętrznej 2 mm pompka może dostarczyć

# Maksimum 6,6 *0.4 = 2,64 ml/min ponieważ maksymalny współczynnik wypełnienia

# Cyklu wynosi 40% co odpowiada 24 sekundy na 60 sekund.

# Przy ustawieniu wartości „Set” (przy tej średnicy rurki) na 18 zapewnimy

# podawanie 1,98ml pożywki na minutę czyli około120ml/godzinę.

# 5.6  Wyjście chłodnicy zwrotnej                                                 str 20

# Chłodnica zwrotna zapobiega nadmiernej utracie cieczy z hodowli w postaci pary.

# Chłodnica ta jest zasilana z specjalnego ujęcia na fermentorze i przepływ wody

# Jest ustawiany zaworem aby zewnętrzna powierzchnia chłodnicy była wyczuwalnie

# chłodna w dotyku . rurka odpływowa powinna być odprowadzona bez załamań do

# ścieku.

# Wylot chłodnicy połączony jest z atmosferą przez filtr 40u.

# 5.7  Zaszczepienie

# Przed zaszczepieniem sprawdź:

# Czy reaktor osiągnął odpowiednią temperaturę.

# Czy wartość pH jest odpowiednia.

# Czy pO2 jest odpowiednie

# Czy stężenie pożywki jest odpowiednie.

# Czy czasy pracy pomp są wyzerowane

# Main menu                              (1)

# Fermenter  menu                    (8)      wybrany parametr Pump Timing

# Kursor na Reset Pumps                +/- włączamy ON

# 5.8  Inne opcje w trakcie fermentacji

# Pełne wyjaśnienie innych opcji menu takich jak ustawianie PID,Fementer Overview;

# jest zawarte w rozdziale 6  Menus&Settings

# 5.9  Zakończenie fermentacji

# Main menu                              (1)

# Fermenter  menu                    (1)      wybrane  Start/Stop

# +/- włączamy ON aby zakończyć fermentację

# W zależności od typu zastosowanego eksperymentu zawartość fermentora może

# być wykorzystana do dalszej obróbki, może to być wykonane na kilka sposobów:

# Przeniesienie reaktora do izolowanego pomieszczenia i przeniesienie zawartości

# do zbiorników magazynowych

# Zastosowanie odgałęzienia typu Y na rurce do pobierania próbek z podłączoną

# pompką perystaltyczną która odpompowuje produkt do zbiornika lub większego

# fermentora jako „ziarno” , można zastosować grubszą rurkę aby zapobiec

# zatykaniu o ile produkt ma tendencje do aglomeracji.

# Zaciśnięcie rurki odprowadzającej powietrze i zastosowanie tego nadciśnienia

# do wytłoczenia produktu.

# Najlepiej jest wykonać te czynności szybko zanim medium wystygnie, utrzymując

# mieszanie aby zapobiec sedymentacji.

# Należy upewnić się że pozostałe parametry są wyłączone, pusty reaktor może być

# sterylizowany po dodaniu w aseptyczny sposób cieczy aby ochronić elektrody.

# 5.10  Przygotowania do czyszczenia

# Przed rozłączeniem korygujących odczynników od pomp perystaltycznych ich

# rurki zasilające powinny być zaciśnięte, mogą one być następnie opróżnione

# po sterylizacji.

# 6.0  Struktura menu głównego                                                    str 23

# Główne menu pojawia się zwykle po załączeniu fermentora i przejściu autotestu.

# Jeżeli fermentacja jest dalej aktywna pojawia się „Long” albo „Short” ekran

# wyświetlacza w tym przypadku naciśnięcie przycisku „Menu” powoduje powrót

# do głównego menu.

# 1. Menu fermentora

# To menu pozwala na wejście w submenu pozwalające na pełne sterownie

# Fermentorem:

# 1. Start / Stop

# 2. Ustawianie parametrów

# 3. Zmiana opcji takich jak załącz, wyłącz

# 4. Ustawianie szybkości przepływu pomp

# 5. Ustawianie i edycja profili sterowania.

# 7. Przegląd statusu fermentora

# 8. Sprawdzenie czasu pracy pomp

# 9. Przegląd stanów alarmowych w trakcie fermentacji.

# 10. Określenie w jaki sposób ma być sterowane pO2

# 2. Menu parametrów

# Pozwala na wybór parametru który ma być modyfikowany: RPM, Temp, pH, pO2,

# gaszenie piany . zatwierdzenie wybranego parametru przez „Enter” pozwala na

# zmiany : wartości parametru, limitu alarmu, kalibrację, zmianę charakterystyki

# PID kontrolera, monitorowanie jego funkcji, kalibrację większej ilości fermentorów

# na raz ( o ile posiadamy taką opcję )

# 3. Menu drukarki i komunikacji                                             str24

# 1. Accept remote – ta opcja pozezwala na sterowanie fermentora z komputera

# za pomocą programu IRIS

# 2. Comm Mode - określa czy wyjściowe dane z fermentera będą kierowane

# do komputera czy drukowane.

# 3. Master ID Nr – nadaje numer identyfikacyjny fermentora  o ile jest

# podłączone więcej niż jeden fermentor do tego samego komputera

# 4. Report interval – ustala co ile sekund będzie drukowany raport min 10 sek

# 5,6,7  Parametry komunikacji szeregowej RS232 zależne od drukarki.

# 8. Statistic – parametry pozwalające określić jakość komunikacji z

# komputerem

# 4. Menu opcjonalnego osprzętu                                            str 25

# 1. Auto Light On  - Podświetlenie  ekranu gaśnie po 20 minut od ostatniego

# naciśnięcia klawisza i jest przywracane po naciśnięciu któregokolwiek

# klawisza - ustawienie na off powoduje ciągłe świecenie ekranu.

# 2. Limit Pump On – zapobiega ciągłej nie przerywanej pracy pompy pH

# co chroni ją przed uszkodzeniem.

# 3. Buzzer Off  -  Sygnalizacja akustyczna alarmu jest nieaktywna.

# 4,5,6,7. Dotyczą opcji z automatyką przepływu gazu.

# 8. Long View On – pozwala na wyświetlanie listy parametrów.

# 9. Single Ferm Sys On – zapobiega wyświetlaniu wielokrotnego ekranu o ile

# pracuje tylko jeden fermentor.

# 5. Hasło                                                                                 str 26

# 1. New User PIN Code: **** - Czterocyfrowe hasło

# 2. Confirm PIN Code:           - potwierdzenie hasła przez powtórne

# wprowadzenie

# 3. Enable Password : Off       O ile nie ma potrzeby należy nie korzystać z

# hasła. Jeżeli hasło jest zagubione lub zapomniane należy się skontaktować

# z serwisem aby uzyskać znowu kontrolę nad fermentorem.

# 6. Kopiowanie karty pamięci

# 1. wysyła zawartość karty do komputre via RS232

# 2. kopiuje plik z komputera do karty

# do komunikacji może być użyty program „Hyperterminal” ale zalecamy

# stosowanie programu „Menu-Card” z firmy Infors

# 6.1  Struktura menu fermentora

# Strona startu                                                                              str 28

# Z tego menu można rozpocząć fermentację oraz określić które parametry będą

# używane

# Strona wyboru parametrów

# Pozwala dojść do submenu dla zadania parametrów procesu.

# Strona opcji fermentora                                                             str 29

# Pozwala na włączenie lub wyłączenie parametru w  trakcie fermentacji, zmianę

# charakterystyki silnika ( nie zmieniać ustawionej ) oraz włączać lub wyłączać

# kompensację temperaturową elektrody pH ( przy wyłączonej zakłada się

# temperaturę 20 st C )

# Strona ustawiania pomp i przepływów                                      str 30

# Pierwsze trzy z czterech pomp perystaltycznych  mogą pracować w jednej z trzech

# opcji:

# On – sterowanie ręczne lub z komputera

# Off – Nie kontrolowane

# Auto – sterowane przez specyficzny parametr np. pH lub Antifoam

# Do kontroli pH zarówno pompa kwasu jak i zasady muszą być „Auto”

# Do ustawienia przepływu służą dwie części;

# Cycle jest czasem wyłączenia pompy w sekundach

# Set jest czasem załączenia pompy maksimum 40% całkowitego czasu pracy

# W opcji Auto  czas załączenia jest  zależny od kontrolera danej funkcji.

# Feed pump nie posiada opcji auto i może być ustawiona na żądany przepływ lub

# wyłączona.

# Flow out powinien być na „Off” chyba że posiadamy opcję elektronicznego

# regulatora przepływu wtedy może być na „On” i ustawiamy przepływ (Value) lub na

# „Auto” i wtedy przepływ jes sterowany przez sterownik pO2.

# Strona edycji PROFILU                                                             str 31

# Pozwala na automatyczna zmianę zestawu parametrów w dziesięciu zestawach

# 1) wybierz numer profilu ( zestawu parametrów ) do edycji 0-9

# 2) wstaw czas fermentacji w tych warunkach

# 3) wstaw numer następnego profilu ( -1 jeżeli edytowany profil ma być

# ostatnim )

# 4) zaprogramuj zestaw parametrów  w trakcie trwania tego segmentu

# Strona sterowania PROFILU

# 1) Act Prof. - Pokazuje który profil jest aktywny jeżeli żaden (-1)

# 2) Remain – czas pozostału do końca danego profilu

# 3) Elapsed  - czas przez jaki dany profil jest aktywny

# 4) Reset prf  -  pozwala rozpocząć ten profil od początku

# 5) Last prf – pozwala na skrócenie listy profili do wykonania ( Nr ostatniego

# profilu) kiedy profil ten posiada ustawiony czas na zero aktywność profilowa

# się zatrzymuje i fermentor pracuje na parametrach podanych w ostatniej

# aktywnej sekwencji

# Strona przeglądu fermentora                                                     str 33

# Ten ekran pozwala zobaczyć który z parametrów jest aktualnie sterowany

# i jak intensywne sterowanie jest zadawane przez regulator.

# „*” pokazuje że sterowanie tym parametrem jest aktywne.

# Strona czasu pracy pomp                                                          str 34

# Pokazuje całkowity czas pracy wszystkich pomp w sekundach

# Jedyne co możemy zrobić w tym menu to reset wszystkich liczników na zero

# Strona alarmów                                                                          str 34

# 1) Alarms total – pokazuje całkowitą ilość alarmów

# 2) Since Last Acknow – ilość alarmów od ostatniego zatwierdzenia.

# 3) Last alarm was – pokazuje parametr który wywołał ostatni alarm

# 4)Accept All Alarms – pozwala wykasować na zero 2) pozycję

# Strona definicji sterowania pO2                                                 Str 35

# Pozwala na wybór strategii sterowania napowietrzaniem

# 1) Flow Cont : Off  „On” załącza elektroniczne sterowanie o ile jest

# zamontowane

# 2) RPM Cont : On – jedyny sposób regulacji pO2 przy standardowym

# wyposażeniu

# 3) Max Infl :100  -  regulacja pO2 odbywa się przez zmian obrotów mieszadła

# liczba 100 wskazuje na zakres(+/-) zmiany prędkości w stosunku do

# ustawionej.

# 4) Gas Mix  Off – „On” załącza mikser o ile jest on zamontowany.

# 5) Hand mix umożliwiw ręczne ustawienie stężenia tlenu o ile w/w

# opcja jest obecna. Ustawienia powyżej25% stwarzają zagrożenia zapłonu i

# wybuchu. Zwrócić uwagę na ostrożne manipulowanie z butlami i przewodami

# tlenowymi.

# 6.2  Właściwości menu parametrów                                              Str 36

# Pozwala na ustawienie parametrów :RPM, Temp, pH, pO2, Antifoam

# Ustawianie parametrów                                                                 Str 37

# Main menu                              (2)

# Parameter  selection               (2)      wybrany parametr Temperatura

# Parameter menu  Temp          (1)      ustawianie punktu pracy

# Kursor na Setpoint                         wstawiamy żądaną temperaturę  34,0

# Kursor na Alarm                             wstawiamy żądaną tolerancje temperatury +/-2

# Alarm będzie aktywowany po przekroczeniu zadanej wartości +/- Alarm limit

# W ten sam sposób ustawiamy pozostałe parametry.

# Wykonanie Kalibracji                                                                     Str 37

# Main menu                              (2)

# Parameter  selection               (3)

# Parameter menu  pH               (2)

# Calibrate                                   kursor na „High Ref” i po wprowadzeniu pH buforu

# wzorcowego (7) zanurzamy w nim elektrodę i po

# stabilizacji odczytu naciskamy  "Enter”

# kursor na „Low Ref” i po wprowadzeniu pH buforu

# wzorcowego (4,1)  zanurzamy w nim elektrodę i po

# stabilizacji odczytu naciskamy  "Enter”

# Wartości „Slope” i „Offset” zostają automatycznie

# obliczone.

# Analogicznie przeprowadzamy kalibrację elektrody pO2 przez wybranie  z

# Main menu                                (2)

# Parameter Selection                  (4)

# Parameter menu pO2                (2)

# Calibrate                                     kursor na „0%” i elektrodę zanurzamy w wodzie

# przedmuchanej czystym azotem, po stabilizacji

# odczytu wciskamy „Enter”

# po sterylizacji ,przed zaszczepieniem ustawiamy

# kursor na „100%” i przedmuchujemy powietrze do

# uzyskania maksymalnej wartości odczytu „High

# Reading”  po czym naciskamy „Enter”

# Ustawienia PID                                                                              Str 38

# Ustawienia te mogą być wykonane dla każdego parametru oddzielnie

# Main menu                              (2)

# Parameter  selection               (2)      wybrany parametr Temperatura

# Parameter menu  Temp          (3)      ustawianie odpowiedzi regulatora PID Setup

# 1) Proport – Zakres proporcjonalności – „Wzmocnienie sygnału błędu”

# 2) Integral – stała całkowania powoduje wzrost sygnału sterującego w

# zależności od wielkości i czasu trwania odchyłki sygnału.

# 3) Deriv – stała różniczkowania zwiększa sygnał sterujący zależnie od

# szybkości narastania sygnału błędu

# 4) Int. Limit – ograniczenie sygnału sterującego aby wskutek całkowania nie

# dążył do nieskończoności

# 5) Dead band – jest to zakres ( tolerancji ) w którym regulator nie zmienia

# sygnału sterującego

# 6) DB Control Off – „On”  powoduje zablokowanie funkcji Dead Band

# 7) Neg.Fact – Jeżeli kontroler steruje dwoma funkcjami ten współczynnik

# powoduje symetryczne działanie (n.p. słaby kwas i silna zasada )

# 8) Eval time – ten parametr w sekundach oznacza czas co jaki równanie

# sterownika jest przeliczane i ma wpływ na szybkość odpowiedzi

# regulatora.

# Strona Sterowników                                                                       Str 39

# Main menu                              (2)

# Parameter  selection               (2)      wybrany parametr Temperatura

# Parameter menu  Temp          (4)      przegląd pracy wybranego sterownika

# 1) Value  - aktualna wartość parametru

# 2) Setp    - ustawiona wartość parametru

# 3) Error% - aktualna odchyłka parametru w%

# 4) Range – całkowity zakres perametru

# 5) Esum – średni błąd – duża wartość może sugerować uszkodzenie

# elementu wykonawczego lub brak odczynnika.

# 6) Dead band - aktualna wartość tego parametru

# 7) Limit - aktualna wartość tego parametru

# 8) Output - Obecny sygnał wyjściowy regulatora

# Strona ogólnej kalibracji                                                                 Str 39

# Ta strona nie jest wykorzystywana przy pojedynczym fermentorze.

# 7.    Dodatkowe wyposażenie fermentora

# 7.1  Dodatkowa jednostka podstawowa                                          Str 40

# Ta opcja jest nieobecna

# 7.2  Strona analogowego wejścia / wyjścia                                     Str 42

# Ta opcja jest nieobecna

# 7.3  System małych reaktorów

# Ta opcja jest nieobecna

# 7.4  Komórki Labforsa wyposażone w system mieszania gazów  Str 46

# Ta opcja jest nieobecna